## Sheet1
附表4-2珠海市第五人民医院PICCO调研主要参数响应表
序号 | 需求参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 设备用途：适用于成人和儿童，对病人血流动力学进行全面监测。
2 | 显示器：彩色液晶触摸显示屏，屏幕大小：≥170×100mm，分辨率≥800×480。
3 | 主机具备有创动脉压波形和参数的显示。
4 | 通过常规桡动脉导管连续监测所得的心输出量须具备两种校准模式：内部校准初始值和外部校准。
5 | 桡动脉监测传感器具备 LED 灯指示功能，能够提示监测正常状态及操作故障类型。
6 | 可自由组合和选择显示在屏幕上的参数和曲线，至少显示 2个数字和曲线。
7 | 可调整参数目标值。
8 | 具有数据输出功能： 8.1 可选择时间段 10 分钟-12 天。 8.2 可直接从 USB 接口导出数据，便于资料收集处理。 8.3 可外接打印机。
9 | 具有以下功能模块： 9.1 有通过热稀释法校正连续心输出量的功能模块。 9.2 连续监测中心静脉氧饱和度的功能模块。 9.3 预留接口还可连接监测肝脏功能。
10 | 至少可以查看前40次热稀释测量情况的细节，并能保存至少4条热稀释曲线，可外接端口完成实时的数据传输。
11 | 连续实时监测心排量（CO）趋势：0.25-25.0l/min 可调。
12 | 有创动脉压参数 AP。
13 | 容量反应性参数 SVV、PPV 监测。
14 | 左心室收缩力指数 dpmx。
15 | 外周血管阻力指数 SVRI。
16 | 每搏量指数 SVI
17 | 心脏做功指数 CPI
18 | 通过经肺热稀释法和动脉脉搏轮廓分析法实现完整血流动力学监测。
19 | 有反应心肌收缩力的指标： 9.1 每搏输出量参数 SV。 9.2 全心射血分数 GEF。 9.3 心功能指数 CFI。 9.4 左室收缩力指数 dpmx。
20 | 反应容量状态的指标：全心舒张末容积 GEDV：监测范围 40-4800 ml。
21 | 预测对扩容反应能力的指标： 11.1 脉压变异 PPV。 11.2 每搏量变异 SVV。
22 | 能评价血管外肺水的指标：12.1 EVLW：监测范围 10-5000 ml。12.2 肺血管通透指数 PVPI。