## 52系列血糖仪及试纸
附件3：
血糖试纸参数要求
| 序号 | 产品名称 | 血糖试纸
| 1 | 技术 | 电化学原理
| 2 | 酶 | 葡萄糖脱氢酶
| 3 | 调码技术 | 密码卡校正
| 4 | 检测样本 | 指尖血、静脉血
| 5 | 需血量 | 1.0ul
※ | 6 | 测试范围 | 0.5-33.3mmom/L
| 7 | 测试时间 | 反应时间5秒
※ | 8 | 精确度 | 当血糖浓度＜5.5 mmol/L时，标准差（SD）＜0.42 mmol/L； 当血糖浓度≥5.5 mmol/L时，变异系数（CV）＜ 7.5%。
※ | 9 | 准确性 | 当血糖浓度＜5.5mmol/L时，至少95%的检测结果误差在±0.83 mmol/L的范围内； 当血糖浓度≥5.5mmol/L时，至少95%的检测结果误差在±15 %范围内；
| 10 | 干扰物质 | 麦芽糖、木糖、半乳糖、维生素 C、对乙酰氨基酚、尿酸、胆红素、甘油三酯、尿酸、肌酐等等达到一定浓度时，会影响便携式血糖仪的检测 结果
| 11 | 采血部位 | 可采集手掌、前臂、上臂、小腿与大腿
※ | 12 | 酮体警示 | ≧13.3 mmol/L时酮体预警
| 13 | 自动退片 | 试纸自动退片功能
| 14 | 记忆容量 | 500组含时间和日期的测试数值
| 15 | 测试模式 | 具有多种测量模式，能选择 随机或一般/餐前/餐后/质控(Gen/AC/PC/QC)
※ | 16 | 平均值统计 | 可分别计算【一般/随机，饭前，饭后】的7,14,21.28,60,90天血糖平均值
※ | 17 | 数据传输方式 | 具有蓝牙传输功能
| 18 | 屏幕 | 超大显示屏幕
※ | 19 | 时间日期设置 | 可使用配套app一键设置时间
| 20 | 时间日期显示 | 年份/月份/日期/时间显示，12小时制/24小时制显示
| 21 | 闹铃设置 | 内建4组以上闹铃设定
| 22 | 大小及重量 | 不超过94 mm x 60mm x 25 mm, 57g （不含电池）
| 23 | 电源 | 2节1.5VAAA碱性电池
※ | 24 | 配套软件 | 有本品牌或本集团配套的血糖管理软件
| 25 | 省电模式 | 2分钟内无操作自动关机
| 26 | 试片储存环境 | 温度：2℃-32℃ 的干燥环境 可低温或室温干燥保存
| 27 | 试纸有效期 | 18个月
| 28 | 预期用途 | 适用于医疗机构专业人员检测
注：此表中有※号的参数作为重点参数，必须要满足。